## Coleta de Dados
#VALUE!
Nº. DO CERTIFICADO |  |  |  | SAN-038-25-09
CONTRATANTE |  |  |  | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
ENDEREÇO |  |  |  | Rodovia BR 470, KM 141, 7383 - Canta Galo - Rio do Sul - SC - CEP: 89163-020
INTERESSADO |  |  |  | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
ENDEREÇO |  |  |  | Rodovia BR 470, KM 141, 7383 - Canta Galo - Rio do Sul - SC - CEP: 89163-020
MATERIAL CALIBRADO |  |  |  | MEDIDOR DE VAZÃO VOLUMÉTRICA DE ÁGUA
FABRICANTE INDICADOR / SENSOR |  |  |  | Sanesoluti |  | UNIDADE DA CALIBRAÇÃO
MODELO INDICADOR / SENSOR |  |  |  | Ecomag - DN200 |  | FORMA DE CALIBRAÇÃO |  |  |  |  | Automática com início dinâmico
NR. SERIE INDICADOR / SENSOR |  |  |  | 14D75FD/24120423 |  | PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR |  |  |  |  | Eletromagnetico
IDENTIFICAÇÃO INDICADOR / SENSOR |  |  |  | Não Consta |  | ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  |  | 038-25
MÁXIMA VAZÃO DO INSTRUMENTO |  |  |  | 1356480 |  | L/h |  | CALIBRAÇÃO REALIZADA POR |  |  | coleta de pulso
TIPO DE INDICAÇÃO |  |  |  | Digital
VALOR DE UMA DIVISÃO |  |  |  | 0.01 |  |  |  | CASAS DECIMAIS DA INCERTEZA
FATOR K DA CALIBRAÇÃO NO MEDIDOR |  |  |  | 2.175
DATA DA CALIBRAÇÃO |  |  |  | 2025-04-29
LOCAL DA CALIBRAÇÃO |  |  |  | Calibração realizada nas instalações permanentes da SaneSoluti
OBSERVAÇÕES |  | Pontos de vazão direta: 1, 2, 3, 4 e 5. Pontos de vazão reversa: 6, 7 e 8.
CONDIÇÕES DA CALIBRAÇÃO CORRIGIDAS
[14 empty] | TEMP. AMB. INICIAL |  | º C |  | TEMP. AMB. FINAL | º C
[14 empty] | UMIDADE RELATIVA INICIAL |  | %UR |  | UMIDADE RELATIVA FINAL | %UR
EXECUTANTE: |  |  |  | EDUARDO ATAIDE |  | CALIBRAÇÃO SUPERVISIONADA? |  |  |  |  | NÃO |  |  | PRESSÃO ATM. INICIAL |  | hPa |  | PRESSÃO ATM. FINAL | hPa
CONDIÇÕES DA CALIBRAÇÃO | [13 empty] | Parâmetros | Amplitude das Medições |  | VARIAÇÃO DA TEMPERATURA
TEMP. AMB. INICIAL |  |  |  | 26.9 | º C | TEMP. AMB. FINAL |  |  |  |  | 20.9 | º C |  | Temperatura Ambiente |  |  | PONTO 1
UMIDADE RELATIVA INICIAL |  |  |  | 63 | %UR | UMIDADE RELATIVA FINAL |  |  |  |  | 74 | %UR |  | Umidade Relativa |  |  | PONTO 2
PRESSÃO ATM. INICIAL |  |  |  | 941 | hPa | PRESSÃO ATM. FINAL |  |  |  |  | 943 | hPa |  | Pressão Atmosférica |  |  | PONTO 3
[14 empty] | Temperatura da Água |  |  | PONTO 4
PONTO 5
PADRÕES UTILIZADOS | [6 empty] | Critério de Aceitação em % |  |  |  | Regra de Decisão Adotada | [5 empty] | PONTO 6
Termohigrômetro |  |  | SAN-013 |  |  |  | 1° Ponto |  | 2 |  | Erro | [5 empty] | PONTO 7
Termômetro da Água |  |  | SAN-004 |  |  |  | 2° Ponto |  | 0.5 | [7 empty] | PONTO 8
Barômetro |  |  | SAN-005 |  |  |  | 3° Ponto |  | 0.5 | [7 empty] | PONTO 9
Contador de Pulso • Padrão |  |  | SAN-010 |  |  |  | 4° Ponto |  | 0.5 | [7 empty] | PONTO 10
Contador de Pulso • Cliente |  |  | SAN-011 |  |  |  | 5° Ponto |  | 0.5
Medidor de Vazão • 1 | [6 empty] | 6° Ponto |  | 2
Medidor de Vazão • 2 |  |  | SAN-002 |  |  |  | 7° Ponto |  | 0.5
Cronômetro |  |  | SAN-015 |  |  |  | 8° Ponto |  | 0.5
9° Ponto
10° Ponto
COLETA DE DADOS DA CALIBRAÇÃO
| 1° Ponto • mL/P |  |  | 200 | Padrão Utilizado | SAN-002 |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P |  | 1
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| 7946 | 168.9816 |  |  |  | 1590.6163 |  | 25.5
| 10815 | 228.975 |  |  |  | 2161.324 |  | 25.5
| 13685 | 288.9684 |  |  |  | 2728.6751 |  | 25.5
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL
| 2° Ponto • mL/P |  |  | 200 | Padrão Utilizado | SAN-002 |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P |  | 1
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| 12735 | 160.9818 |  |  |  | 2552.9032 |  | 25.5
| 17514 | 220.975 |  |  |  | 3511.9627 |  | 25.5
| 22297 | 280.9682 |  |  |  | 4470.4412 |  | 25.5
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL
| 3° Ponto • mL/P |  |  | 200 | Padrão Utilizado | SAN-002 |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P |  | 1
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| 22163 | 140.9825 |  |  |  | 4426.9393 |  | 25.5
| 31664 | 200.975 |  |  |  | 6331.5794 |  | 25.5
| 41181 | 260.9675 |  |  |  | 8254.7102 |  | 25.5
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL
| 4° Ponto • mL/P |  |  | 200 | Padrão Utilizado | SAN-002 |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P |  | 1
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| 37233 | 159.9818 |  |  |  | 7437.0358 |  | 25.5
| 51362 | 219.975 |  |  |  | 10286.23 |  | 25.5
| 65501 | 279.9682 |  |  |  | 13114.7965 |  | 25.5
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL
| 5° Ponto • mL/P |  |  | 200 | Padrão Utilizado | SAN-002 |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P |  | 1
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| 42170 | 134.9897 |  |  |  | 8430.0327 |  | 25.3
| 61059 | 195.985 |  |  |  | 12225.5267 |  | 25.3
| 79923 | 255.9804 |  |  |  | 16025.6484 |  | 25.3
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL
| 6° Ponto • mL/P |  |  | 200 | Padrão Utilizado | SAN-002 |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P |  | 1
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| 8904 | 188.9811 |  |  |  | 1780.7967 |  | 23.1
| 11742 | 249.975 |  |  |  | 2347.055 |  | 23.1
| 14584 | 309.969 |  |  |  | 2916.3639 |  | 23.1
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL
| 7° Ponto • mL/P |  |  | 200 | Padrão Utilizado | SAN-002 |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P |  | 1
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| 39974 | 254.9717 |  |  |  | 7989.5452 |  | 23.1
| 49462 | 314.965 |  |  |  | 9885.7425 |  | 23.1
| 58911 | 374.9583 |  |  |  | 11785.4334 |  | 23.1
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL
| 8° Ponto • mL/P |  |  | 200 | Padrão Utilizado | SAN-002 |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P |  | 1
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| 53594 | 170.9815 |  |  |  | 10733.0996 |  | 23.2
| 72491 | 230.975 |  |  |  | 14504.0681 |  | 23.2
| 91419 | 290.9685 |  |  |  | 18291.8971 |  | 23.2
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL
| 9° Ponto • mL/P |  |  |  | Padrão Utilizado |  |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL
| 10° Ponto • mL/P |  |  |  | Padrão Utilizado |  |  | Intercepto |  | Inclinação | Pulso do Equipamento • mL/P
| Pulso do padrão em L/P | [9 empty] | Pulso do Equipamento em • L/P
| Qtd de Pulsos do Padrão | Tempo de Coleta • (s) |  | Vazão de Referência • L/h | Totalização no Padrão Corrigido • L | Leitura no Medidor • L |  | Temperatura da Água • °C |  | Erro % | Vazão do Medidor • L/h | Tempo de Coleta Corrigido • (s) | Temperatura da Água Corrigida • °C
| Vazão Média • L/h |  |  |  | Tendência | [5 empty] | DESVIO PADRÃO AMOSTRAL

## Emissão do Certificado
|  | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [11 empty] | Número:
[6 empty] | Calibration Certificate | [7 empty] | Number:
Nome do Contratante:
Customer:
Endereço:
Address:
Nome do Solicitante:
Applicant:
Endereço:
Address:
IDENTIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO OBJETO
Identifications and characteristics of the object
Objeto da Calibração:
Object:
|  |  |  | Identificação: | [5 empty] | Fabricante:
|  |  |  | Identification: | [8 empty] | Manufacturer:
|  |  |  | Número de Série: | [8 empty] | Modelo:
|  |  |  | Serial number: | [8 empty] | Model:
Tipo de Indicação:
Type of Indication:
Observações:
Remarks:
INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Administrative information
|  |  |  | Ordem de Serviço: | [8 empty] | Data da Calibração:
|  |  |  | Work Order Nº: | [8 empty] | Calibration date:
Local da Calibração:
Location of performance:
PROCEDIMENTO/MÉTODO DE CALIBRAÇÃO
Procedure/Calibration method
Foram realizadas 3 medições e expressa a média dos valores obtidos.
Three measurements were performed and the average of the values ​​obtained is expressed.
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Laboratory environment
[5 empty] | Temperatura do Fluido: | [8 empty] | Temperatura do Ambiente:
[5 empty] | Temperature: | [8 empty] | Temperature:
[5 empty] | Umidade Relativa: | [8 empty] | Pressão atmosférica:
[5 empty] | Humidity: | [8 empty] | pressure:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Identification and traceability of the used instruments
|  |  | Identificação |  |  | Instrumento |  | Certificado |  |  |  | Validade |  |  | Rastreabilidade
|  |  | Identification |  |  | Instrument |  | Certificate |  |  |  | Due Date |  |  | Traceability
RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO
Calibration results
|  |  |  | Capacidade: | [6 empty] | Valor de uma Divisão:
|  |  |  | Capacity: | [6 empty] | Division:
|  |  |  | Unidade de Indicação: | [6 empty] | Fator K:
|  |  |  | indication unit: | [6 empty] | Factor k:
|  | *Totalização Média no Sistema de Medição Padrão (L) |  |  |  |  | #Tendência do Instrumento Sob Calibração (%) |  | ##Repetibilidade da Tendência do Instrumento Sob Calibração (%) |  | ###Incerteza Expandida U (%) |  |  | 'Fator de Abrangência k |  | ''Graus de Liberdade Efetivo veff
Situação da Caibração
(L/h)
Subtitle:
Aprovação e emissão do certificado
Certificate approval and inssuance
#Instrument Bias Under Calibration
##Instrument Bias Repeatability Under Calibration
###Expanded Uncertainty
'Coverage Factor
| 'Degrees of freedom Effective | [8 empty] | Signatário Autorizado
NOTAS: | [9 empty] | Authorized signatory
A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.
Documento Eletrônico com Assinatura Digital Criptografada
Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades – SI). A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC. Os resultados declarados neste certificado, referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes. Este certificado de calibração somente pode ser reproduzido em sua forma integral. Reproduções parciais dependem de autorização formal deste laboratório.
A incerteza de medição expandida, U, refere-se ao resultado expresso na Tendência do Instrumento Sob Calibração. Contempla parcelas do sistema padrão e do instrumento em calibração.
NOTES:
The reported expanded uncertainty of measurement (U) is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k, which for a t-distribution with effective degrees of freedom reported (veff), corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurement was determined according to published EA-4/02.
This calibration does not exempt the instrument from the metrological control established in the Metrological Regulation.
Eletronic Document with Digital Encrypted Signature
This certificate meets the accreditation requirements by Cgcre, which assessed the laboratory's competence and verified its traceability to national measurement standards (or to the International System of Units – SI). Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement. The results stated above refer exclusively to the object subjected to calibration, and not extended to any other piece. This certificate can be reproduced only in full version. Partial reproductions requires previous concent of this laboratory.
The expanded measurement uncertainty, U, refers to the result expressed in the Instrument Under Calibration bias. Includes parts of the standard system and the instrument being calibrated.
Fim do Certificado de Calibração End of Calibration Certificate
Note on AF72: Este dado será utilizado apenas para avaliação dos resultados pelo signatário não sendo utilizado para relatos de resultados

## Estimativa da Incerteza
CÁLCULO DA INCERTEZA DA MEDIÇÃO
| Fonte | Repetibilidade dos Erros | Perda de Pulso do Padrão | Perda de Pulso do Instrumento |  | Incerteza do Padrão | Resíduo da Equação | Deriva do Padrão |  | Resolução do Instrumento |  | Resolução do Padrão | Efeito da Temperatura no processo | Incerteza do Cronômetro | uc |  | νeff |  | k |  | Incerteza Expandida (U) |  | Valor Truncado (U) | Diferença |  |  |  | Arredondando a Incerteza conforme EA-4/02 |  | Comparando a Incerteza com a CMC | Compatibilizando com 2 algarismos significativos | Casas Decimais da Incerteza (U)
| Unidade Entrada | % | % | % |  | % | % | % |  | % |  | % | % | % | [9 empty] | % |  | %
| Valor | --x-- | --x-- | --x-- |  | --x-- | --x-- | --x-- |  |  |  | --x-- | --x-- | --x--
| Distribuição | Normal | Retangular | Retangular |  | Normal | Normal | Retangular |  | Retangular |  | Retangular | Retangular | Normal
| Divisor |  |  |  |  | --x-- | 1 | 1.7321
| Ci | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | CMC TOTALIZADOR DE VOLUME |  |  |  |  | CMC MEDIDOR DE VAZÃO VOLUMÉTRICO
| Unidade Saída | % | % | % |  | % | % | % |  | % |  | % | % | % | [20 empty] | 210000 |  |  | 0.22 |  | 210000 |  | 0.3
| νi | 2 | 1000000 | 1000000 |  | --x-- | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | [21 empty] | 240000 |  |  | 0.33 |  | 240000 |  | 0.35
Ponto 1 | ui
Ponto 2 | ui
Ponto 3 | ui
Ponto 4 | ui
Ponto 5 | ui
Ponto 6 | ui
Ponto 7 | ui
Ponto 8 | ui
Ponto 9 | ui
Ponto 10 | ui
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27
| CÓDIGO DO PADRÃO | NOME/TIPO DO EQUIPAMENTO |  |  | DATA DA CALIBRAÇÃO |  | NÚMERO DO CERTIFICADO |  | LABORATÓRIO EMITENTE |  | VALIDADE DA CALIBRAÇÃO |  |  | VALOR DE UMA DIVISÃO |  | RASTREABILIDADE |  | INCERTEZA PADRÃO |  | k |  | veff (IM) | VARIAÇÃO RESIDUAL (VR) | veff (VR) | MAIOR ERRO |  | Temperatura Fluido da Calibração |  | Efeito da Temperatura no Processo [%/°C] |  | Casas Decimais da Resolução | a3 | a2 | a1 |  | a0 | UNIDADE DE MEDIDA |  | CAPACIDADE |  | DERIVA | Fabricante / Modelo | N° Série | Localização
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
Ponto 6
Ponto 7
Ponto 8
Ponto 9
Ponto 10

## Relação de Padrões
CADASTRO DOS PADRÕES SANESOLUTI
FM-6.4-01 R01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Código do Padrão | Descrição do Padrão | Data da Calibração | Número do Certificado | Laboratório Emitente | Validade da Calibração | Valor de uma Divisão | Rastreabilidade dos Padrões | Incerteza do Padrão | k | Veff (IM) | Variação Residual | Veff (VR) | Maior Erro | Temperatura Fluido de Calibração | Efeito Temperatura de Processo [%/°C] | Casas Decimais de Resolução | a3 | a2 | a1 | a0 | Unidade de Medida | Capacidade | Deriva | Fabricante/Modelo | nº Série | Localização | histórico de ocorrência
SAN-001 | Totalizador de Volume de Água | 2024-01-30 | BLC019-24-2 | Blaster Controles | 2026-01-31 | 0.001 | CAL 0667 | 0.15 | 2 | 1000000 | 0.015594 | 3 | 0.18 | 28.4 | 0.004 | 3 |  |  | -7.0607e-05 | 0.18167 | l/h | 2000 | 0.02 | Micro Motion / 1700I12ABASZZZ | 3255027 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-002 | Totalizador de Volume de Água | 2024-01-30 | BCL019-24-4 | Blaster Controles | 2026-01-30 | 0.1 | CAL 0667 | 0.29 | 2.06 | 1000000 | 0.016884 | 4 | -0.1 | 28.4 | 0.004 | 3 |  |  | -4.2652e-07 | 0.024358 | l/h | 240000 | 0.11 | Endress Hauser / PROMASS 83 | A714A202000 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-004 | Termômetro Digital | 2024-03-08 | CL-109/24-2 | Lamesp | 2026-03-08 | 0.1 | CAL 0690 | 0.1 | 2 | 1000000 | 0.1447 | 1 | -0.2 |  |  | 1 |  |  | -0.0024538 | 0.015661 | °C | 150 °C | 0.2 | Fuji Eletric / Nobre Brasil | 5301214T | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-005 | Barômetro Digital | 2024-07-18 | CLE-099/24-1 | Lamesp | 2026-07-30 | 1 | CAL 0690 | 1899-12-31 | 2 | 1000000 | 0 | 4 | -4 |  |  | 0 |  |  | 0 | -4 | mbar | 900 a 1100 | 1 | Baldr / não consta modelo | não consta | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-007 | Cronômetro Digital | 2024-03-08 | CL-109/24-1 | Lamesp | 2026-03-08 | 0.01 | CAL 0127 | 0.05 | 2 | 1000000 | 0.0022932 | 3 | -0.01 |  |  | 2 |  |  | -1.699e-05 | 0.0017718 | s | 30 a 600 | 0.02 | Vollo / VL-515 | não consta | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-008 | Totalizador de Volume de Água | 2024-01-30 | BLC019-24-3 | Blaster Controles | 2026-01-31 | 0.01 | CAL 0667 | 0.15 | 2 | 1000000 | 0.061618 | 3 | 0.24 | 28.4 | 0.004 | 2 |  |  | -1.1679e-05 | 0.18892 | l/h | 500 a 150000 | 0 | Endress Hauser / PROMASS 80 | HC000592000 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-009 | Balança 100 kg | 2024-11-08 | CA-11005-24 | Balanças Vinhedo | 2026-11-30 | 0.01 | CAL 0675 | 0.01 | 2 | 1000000 | 0.0060138 | 3 | 0.01 |  |  | 2 |  |  | 4.423e-05 | 0.0017001 | kg | 0 a 100 | 0.05 | Alfa / 3104C | 11A663 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-010 | Contador de Pulso | 2022-06-01 | Não se Aplica | Sanesoluti | 2025-06-01 | 0.01 | Não se aplica | 1900-01-02 | [18 empty] | N/A
SAN-011 | Contador de Pulso | 2022-06-01 | Não se Aplica | Sanesoluti | 2025-06-01 | 0.01 | Não se aplica | 1900-01-02 | [18 empty] | N/A
SAN-012 | Balança 2000 kg | 2024-11-08 | CA-11006-24 | Balanças Vinhedo | 2026-11-30 | 0.5 | CAL 0675 | 0.5 | 2 | 1000000 | 0 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | kg | 0 a 2000 | 0 | Alfa / 3104C | 11A65F | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-013-T | Termohigrômetro Padrão | 2023-09-26 | CL-12638/23 | Lamesp | 2025-09-26 | 0.1 | CAL 0690 | 0.3 | 2 | 1000000 | 0.51887 | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  | 0.1172 | -2.8528 | °C | 10 a 50 | 0.5 | Exbom/ não consta modelo | não consta | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-013-U | Termohigrômetro Padrão | 2023-09-26 | CL-12638/23 | Lamesp | 2025-09-26 | 0.1 | CAL 0690 | 1900-01-02 | 2 | 1000000 | 1.9861 | 1 | 6.2 |  |  | 1 |  |  | 0.16093 | -9.1541 | % | 15 a 90 | 1.5 | Exbom/ não consta modelo | não consta | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-014-T | Termohigrômetro Padrão | 2023-09-26 | CL-12639/23 | Lamesp | 2025-09-26 | 0.1 | CAL 0690 | 0.3 | 2 | 1000000 | 0.14989 | 1 | -0.3 |  |  | 1 |  |  | 0.0062422 | -0.33167 | °C | 10 a 50 | 0.5 | Exbom/ não consta modelo | não consta | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-014-U | Termohigrômetro Padrão | 2023-09-26 | CL-12639/23 | Lamesp | 2025-09-26 | 0.1 | CAL 0690 | 1900-01-02 | 2 | 1000000 | 1.4894 | 1 | -8.4 |  |  | 1 |  |  | 0.20655 | -11.5287 | % | 15 a 90 | 1.5 | Exbom/ não consta modelo | não consta | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-015 | Cronômetro Digital | 2023-11-08 | CL-90/23-1 | Lamesp | 2025-11-30 | 0.01 | CAL 0690 | 0.05 | 2 | 1000000 | 0.0019187 | 3 | 0.04 |  |  | 2 |  |  | 3.749e-05 | 0.017678 | s | 0 a 600 | 0.01 | Blaster / BLIT | não consta | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-016 | Cronômetro Digital | 2023-11-08 | CL-90/23-2 | Lamesp | 2025-11-30 | 0.01 | CAL 0690 | 0.08 | 2 | 1000000 | 0.0079964 | 3 | -0.04 |  |  | 2 |  |  | -2.4e-05 | -0.020672 | s | 0 a 600 | 0.01 | Blaster / BLIT | não consta | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-017 | Totalizador de Volume de Água | 2024-01-30 | BLC019-24-1 | Blaster Controles | 2026-01-30 | 0.001 | CAL 0667 | 0.15 | 2 | 1000000 | 0.01871 | 3 | 0.1 | 28.5 | 0.004 | 3 |  |  | -6.9478e-05 | 0.11278 | l/h | 40 a 2000 |  | MICRO MOTION / 2700B11ABAEZZZ / R025S113NQBAEZZZZ | 3002498 / 758248 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-018-A | Tubo de Pitot | 2025-01-20 | 207 164-101 | IPT | 2027-01-20 |  | CAL 0162 | 0.008 | 2 | 1000000 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Admensional | 0.879 |  | Mecaltec | 3032 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-018-B | Tubo de Pitot | 2025-01-20 | 207 164-101 | IPT | 2027-01-20 |  | CAL 0162 | 0.008 | 2 | 1000000 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Admensional | 0.882 |  | Mecaltec | 3032 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-019-A | Tubo de Pitot | 2025-01-20 | 207 163-101 | IPT | 2027-01-20 |  | CAL 0162 | 0.008 | 2 | 1000000 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Admensional | 0.867 |  | Mecaltec | 3050 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-019-B | Tubo de Pitot | 2025-01-20 | 207 163-101 | IPT | 2027-01-20 |  | CAL 0162 | 0.008 | 2 | 1000000 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Admensional | 0.885 |  | Mecaltec | 3050 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-021 | Manômetro Padrão | 2024-08-29 | CL-392-24-1 | Lamesp | 2025-08-29 | 0.01 | CAL-0690 | 0.04 | 2 | 690 | 0.0069007 | 4 | 0.02 |  |  | 2 |  |  | 0.00047619 | 0.0095238 | bar | 0 a 30 | 0.01 | Keller | 144449 | Laboratório de Pressão | N/A
SAN-022 | Totalizador de Volume de Água | 2025-04-07 | BCL0119-25-1 | Blaster Controles | 2027-04-30 | 0.01 | CAL 0667 | 0.15 | 2.01 | 271 | 0.036249 | 5 | 0.12 | 26.6 | 0.004 | 2 |  |  | 1.575e-05 | 0.074779 | l/h | 0 a 100 | 0.04 | MICRO MOTION / 1700R11DBZPZZZ / CMF010M315NACZEZZZ | 3764074 / 466712 | Laboratório de Vazão | N/A
SAN-023 | Totalizador de Volume de Água | 2025-04-07 | BCL0119-25-2 | Blaster Controles | 2027-04-30 | 0.01 | CAL 0667 | 0.15 | 2 | 1000000 | 0.002821 | 5 | 0.16 | 25.1 | 0.004 | 2 |  |  | 1.2144e-07 | 0.10611 | l/h | 25000 a 450000 | 0.065 | MICRO MOTION / 1700R11DBZPZZZ / CMF400M999NRAZPZZX | 3763790 - 14102186 | Laboratório de Vazão | N/A
Note on X27: Como foi a primeira calibração foi colocado metade do erro do ponto central.
Note on X28: Como foi a primeira calibrado, foi colocado a metade do erro do ponto central

## Histórico das Revisões
#VALUE! | REGISTROS TÉCNICOS |  |  |  | Código: | FM-7.2-01
[5 empty] | Revisão: | 3
| REGISTRO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO |  |  |  | Data: | 2024-07-01
HISTÓRICO DE REVISÕES DO FORMULÁRIO
DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO | RAZÃO DA ALTERAÇÃO | REALIZADO POR | APROVADO POR
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2024-09-20 | 4 | Inclusão do símbolo de acreditação do laboratório e notas referentes. Devido ao teor da alteração não se faz necessário uma nova validação. | Formalização da acreditação do laboratório pela Cgcre | Luiz Henrique | Fernando Dezan
2024-07-01 | 3 | 1) Incluido mais 3 pontos de calibração, totalizando 10 pontos na planilha. 2) Revisado a expressão da incerteza de medição de maneira a incluir as fontes de incerteza do FM-7.2-02 fazendo com que ela seja acrescida ao cálculo de forma automática quando selecionado o item respectivo a calibração de medidores de vazão. 3) Revisado a formatação de cores da planilha. 4) Inserido a equação lógica que compatibiliza de maneira automática a quantidade de algarismos significaticos para 1 ou 2 e na sequência compatibiliza os resultados com a mesma quantidade de casas decimais da incerteza de maneira automática. 5) Inserido uma equação lógica que compara a incerteza cálculada pela planilha com a CMC do laboratório a fim de realizar o intertravamento dos dados e não permitir que seja declarado no certificado de calibração incertezas menores do que o CMC. 6) Inserido fórmulas para que quando as células estejam vazias, não apareça nada na célula. 7) Aplicado a correção dos erros obtidos na calibração do termômetro padrão as suas leituras reais coletadas durante a calibração. 8) Aplicado a correção dos erros obtidos na calibração do cronômetro padrão as suas leituras reais coletadas durante a calibração. 9) No campo de condições ambientais, foram retirados os campos "Massa Espec. Água (20 °C)", "Dependência da Temperatura". Esses campos não eram levados em consideração em nenhum cálculo da planilha. 10) No campo de Padrões utilizados, foi incluido um campo a mais para o preenchimento do cronômetro, quando a calibração for de medidor de vazão. Ele some automaticamente quando o item for Totalizador. 11) Na aba de coleta de dados, foram retirados as tabelas de "Densidade Corrigida" e "Total. Vol. do Padrão", e inlcuidos as tabelas de "Tempo de Coleta Corrigido" e "Temperatura da Água Corrigida". 12) Na aba de Emissão do Certificado foram automatizadas as informações do "Objeto da Calibração", "Procedimento e Método/Calibração", as tabelas de resultados e as legendas. 13) O campo de emissão do certificado foi excluído e passado a informação para o campo de assinatura com a frase "Aprovação e Emissão do Certificado". Neste campo foram colocados condições para que quando o técnico não realize o preenchimento das condições ambientais finais apareça uma frase em vermelho informando a falta do preenchimento os campos. 14) Realizado a correção dos valores de temperatura, umidade e pressão através da equação de correção do padrão. | 1) Atendimento as necessidadesde clientes que venham a pedir mais de 7 pontos na calibração. 2) Simplificação e automatização das planilhas de calibração. 3) Padronização dos documentos 4) Atendimento aos requisitos estabelecidos no NIT-Dicla-021. 5) Atendimento as políticas internas e da Cgcre. 6) Realizado para melhorar a visualização da planilha. 7) Abrangência da NC 11 do RAV 0581-24. 8) Resolução da NC 11 do RAV 0581-24. 9) Os campos retirados não eram utilizados nos cálculos das planilhas, visto que os medidores padrão são calibrados já em volume. Só seria utilizado se os padrões fossem calibrados em massa e utilizasse a densidade para converter para volume. 10) Incluido o campo de cronometro para atendimento da calibração Medidor de Vazão, devido a unificação. 11) As tabelas foram retiradas porque estavam duplicadas. As tabelas incluidas são abrangências da não conformidade NC11 do RAV 0581-24. 12) Foram automatizados para adequação da unificação do FM-7.2-02 no FM-7.2-01. 13) Automatizado para otimização do tempo de conferência do signatário. 14) Melhoria e adequação da planilha. | Luiz Henrique | Fernando Dezan
2024-06-07 | 2 | • Revisado a expressão do resultado de repetibilidade do certificado de calibração. • Revisado a expressão do resultado das condições ambientais. • Incluido a forma de calibração no certificado de calibração A validação será realizada na versão 3 da planilha. As ações de correção imediata foram realizadas para que a não conformidade não se repita nas novas calibrações que forem realizadas no período pelo laboratório. | Ação de correção da não conformidade 07 e 10 do RAV 0581-2 | Luiz Henrique | Fernando Dezan
2023-09-21 | 1 | Formatação dos campos do registro | Melhoria da planilha | Camila Dezan | Fernando Dezan
2021-12-20 | 0 | Criação do Documento | Elaboração Inicial | Camila Dezan | Fernando Dezan